平成15年1月21日

RI管理室

野口　晄

利用責任者　殿

お知らせ

液体シンチレーション測定バイアルの使用について

最近、液体シンチレーション測定器のSample Changerについて機能停止故障が発生しております。原因は、同測定専用の標準バイアルを使用していないこと、または、専用の標準バイアルにおいてもキャップをしっかり閉めていないことにありました。そこで次の注意事項を利用者の皆様へ周知徹底して下さるようお願いします。

- 市販の同測定専用のバイアルを使用して下さい。

- バイアルのキャップをしっかり閉めてから測定して下さい。

- ミニ試料管で測るときは、ミニ試料管を専用の標準バイアルに入れてキャップを閉めてから測定して下さい。